蜡疗仪项目

需求详情

（一）项目概况

骨科申请该设备主要是用于蜡疗和泥疗。

（二）采购项目预（概）算

6万元

（三）采购标的汇总表

| 序号 | 标的名称 | 计量 单位 | 数量 | 是否进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蜡疗仪 | 台 | 1 | 否 |

（四）项目技术要求（如需打*和▲符号的，请打上）

1.仪器组成：由料箱、饼箱、托盘、石蜡、控制系统组成。

2.结构设计：采用安全结构设计，高度不超1.2米，方便操作和清洗。

3.屏幕设计：≥10.1寸液晶触摸屏，中文显示，操作简单。

4.料箱设计：料箱圆形设计，304不锈钢材质，可独立工作。

5.饼箱设计：饼箱方形设计，304不锈钢材质，可独立工作。

6.安全认证：符合最新标准 GB9706.1-2020电气安全认证，尽可能降低使用风险。

7.自动制作：可自动实现融料、消毒、排料、制饼、恒温等操作。

8.模式选择：具备预约、假期、立即、饼箱、手动、饼箱恒温至少六种制饼模式。

9.消毒设计：具有紫外线、高温二种消毒方式。

10.观察照明：料箱和饼箱均有观察窗及LED照明系统。

11.开门检测：料箱和饼箱均有开门检测功能，液晶屏上实时显示开关门状态。

12.电源功率: 220VAC±10% 50Hz ；功率:1350VA

13.料箱范围：温控范围：60～95℃  温度精度±3℃

14.饼箱范围：温度范围：35～75℃  温度精度±3℃

▲15.制饼方式：可同时制饼10盘，1-5、1-10盘可选。

16.设备结构：带刹车移动脚轮和可调式脚垫，防止非预期的移动。

17.排料功能：具有程序自动排料和手动排料功能。

18.操作提示：具备人工语音操作提示和预警功能，无需说明书即可方便的操作。

19.人机接口：具有温度显示、运行状态显示、剩余时间显示、设置等功能。

20.锁扣设计：料箱具备钥匙锁扣设计，避免误操作，可提高安全性。

21.设备材质：外壳喷塑烤漆制作，内部SUS304不锈钢制作。

▲22.注册许可：具有二类医疗器械注册证。

▲23.软著专利：具备软件著作权、产品专利、管道加热专利等。

24. 设备的设计使用期限不低于设备的折旧年限。

*25. 提供消耗性器材报价。

（六）项目商务要求（如需打*和▲符号的，请打上）

1. 供应商为所投标产品制造商或经销商。若为经销商，须具备响应产品制造商或制造商中国境内代表机构认可的经销资格；

2. 供应商医疗器械经营许可证；

3. 生产企业的医疗器械生产企业许可证和生产目录表；

4. 所响应产品若属于第二类或第三类医疗器械的，供应商须提供所响应产品有效期内的《中华人民共和国医疗器械注册证》（提供注册证复印件）；所响应产品属一类医疗器械的，须具有所提供产品《第一类医疗器械备案凭证》及《第一类医疗器械备案信息表》及产品备案。

5. 如果供应商不是所响应产品的制造商，所响应产品若属于第二类医疗器械的，供应商应具备经营第二类医疗器械的备案证明（提供《第二类医疗器械经营备案凭证》复印件和营业执照复印件。所响应产品若属于第三类医疗器械的，供应商应具备《医疗器械经营许可证》（提供许可证复印件）。

2.交付（实施）的地点（范围）：

医院指定位置

3.付款条件（进度和方式）：

(一)供应商按采购合同交货并安装调试完成，经验收合格后采购人出具项目验收报告；供应商提交采购合同、验收报告原件、增值税全额发票原件等材料，向采购人申请付款；如供应商未按约定向采购人提供发票，采购人有权拒绝付款。
    （二）合同签订前，供应商须向采购人提交合同金额的5%作为质量保证金，可以采用转账、银行保函、支票、汇票、本票等形式。产品验收合格，采购人对供应商提交的付款资料审核通过后，以转账方式向供应商支付合同金额的100%。质保期满，设备运行正常且无质量问题，在供应商完全履行合同义务且与采购人无争议及纠纷的情况下，采购人无息全额退还质量保证金。

4.售后服务要求：

（1）质保期不低于3年。

供应商应对所提供的货物提供质保期要求的免费维修服务。（2）响应时间： 维修响应及到达现场时间≤6小时。质保期内如维修时间超过36小时，需提供替代设备保证临床使用。

5.其他商务要求（包装和运输，保险等）：包装运输：标准出口包装，保证货物在运输途中的安全性和稳定性，并达到防潮、防震、防锈的目的及到达目的地完好无损。因包装不当引起的责任事故，应由卖方负责赔偿。