附件1：

- 一、需求汇总表

| 序号 | 标的名称 | 计量 单位 | 数量 | 是否进口 | 总限价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超短波治疗仪 | 台 | 2 | 否 | 4.4 |
| 2 | 五官超短波治疗仪 | 台 | 1 | 否 | 2.2 |
| 3 | 低周波治疗仪 | 台 | 1 | 否 | 2.6 |
| 4 | 电动升降PT床（大号） | 台 | 1 | 否 | 1.9 |
| 5 | 多通道功能性电刺激（FES）踏车 | 台 | 1 | 否 | 8.9 |

- 技术参数

- （一）超短波治疗仪

- 1.电源220V±20V，50Hz±1Hz，环境温度5~40℃，相对湿度≤80%；

- ▲2.工作频率20~45MHz±1.5%；

- 3.输入功率≤1000VA；

- ▲4.输出功率≤200w，误差±20%；

- 5.输出强度具备可调节功能且连续输出；

- 6.输出模式≥3种，根据不同病种可任意调节；

- 7.具有定时功能，误差不超过1分钟；

- ▲8.采用高清晰高灵敏度液晶显示屏，显示屏和软件具有治疗模式、治疗时间、启动和暂停、输出强度等功能，治疗结束后有提示功能或音效；

- ▲9.输出导线和治疗头采用绝缘性强、耐高温、导热效果好、屏蔽性高的材料；

- 10.整体采用一体式设置，治疗头和主体连接处可进行一定角度旋转，采用不易脱落和断裂的材料连接；

- 11.主体采用静音外向轮，至少2个轮子带刹车；

- *12.设备使用年限≥5年。

- ▲13.提供易损件报价。

- 五官超短波治疗仪

- 1.电源220V±20V，50Hz±1Hz，环境温度5~40℃，相对湿度≤80%；

- ▲2.工作频率20~45MHz±1.5%；

- ▲3.输出功率≤60w，误差±20%；

- 4.具有治疗时间调节功能；

- ▲5.采用高清晰高灵敏度液晶显示屏，显示屏和软件具有治疗模式、治疗时间、启动和暂停、输出强度等功能，治疗结束后有提示功能或音效；

- ▲6.输出导线和治疗头采用绝缘性强、耐高温、导热效果好、屏蔽性高的材料；

- 7.整体采用一体式设置，治疗头和主体连接处可进行一定角度旋转，采用不易脱落和断裂的材料连接；

- *8.设备使用年限≥5年。

- ▲9.提供备品备件及易损件报价。

- 低周波治疗仪

- 1.额定电源电压：220V（50Hz/60Hz）；

- 2.额定消耗功率：≤40VA；

- ▲3.最大治疗电流≤40mA；

- 4.脉冲宽度：48μS-128μS；

- ▲5.单脉冲最大输出能量：≤300mJ；

- ▲6.治疗频率范围1Hz-1000Hz；

- 7.平衡调整左右输出差异±30%；

- 8.具有时间调节功能；

- ▲9.温热电极所有材料具备柔软可弯曲，最高温度：≤43℃（连续可调）；

- *10.设备使用年限≥5年：

- ▲11.提供耗材及易损件报价。

- 电动升降PT床（大号）

- 1.额定电源220V（50Hz），电源线长度≥2M；

- ▲2.额定承载≥130Kg；

- ▲3.整体分为两部分，采用符合国家标准的不易变形、生锈材料，床体结构材料整体无毛边和尖刺，床面材料无异味，具有耐磨、防滑等性能；

- ▲4.自有电机控制系统，通过控制开关进行背部、整体上下升降调节，电机最大推力≥8000N；

- 5.整体上下升降行程距离≥30cm；

- 6.背部升降角度调节＜90°；

- 7.整体配备4个脚轮，带有锁止功能；

- ▲8.外形尺寸长度≥1900mm，宽度≥1200mm；

- ▲9.其他配置：

- （1）病人头枕1个

- （2）工学座椅1把

- *10.设备使用年限≥5年。

- 提供易损件报价。

- 多通道功能性电刺激（FES）踏车

- 1.额定电源220V（50Hz），电源线长度≥2M；

- 2.适用范围：适用于改善偏瘫患者肌力，维持关节活动度，改善偏瘫患者综合运动功能，促进偏瘫患者运动功能恢复；在多通道功能性电刺激模式下效果更显著；

- 3.主要功能：将多通路、程序化的FES有序、同步、随意地作用于支配肌群的神经系统，配合肢体运动训练可通过脑和脊髓机制达到易化运动再学习、诱导脑功能重组、增加患者随意运动控制、保持和增加关节活动范围、产生功能性运动，促进脑功能和肢体运动功能恢复；

- 4.结构与组成：由主机、肢体锻炼器和电刺激器组成，并且主机具有接收脉搏血氧仪设备数据的接口；

- 5.主要系统模块：中央控制系统（CPS系统）、动力驱动系统（MOTO系统）、功能性电刺激系统（FES系统）、脉搏血氧检测反馈系统（POS系统）；

- 6.采用≥10寸显示器，转速、距离、阻力、功率、血氧、脉率、时间等主要参数实时显示可调；内置情景互动软件，搭载单车游戏界面，实时显示患者左右平衡状态，改善患者注意力，增强训练效果；

- 7.治疗模式包含功能性电刺激踏车模式（FES踏车模式）、功能性电刺激独立模式（FES独立模式）和主被动踏车模式三种模式可选；

- 8.肌肉测试；在治疗开始前，可测试并设定当前输出通道对应肌肉所能承受电刺激强度的最小值和最大值，以便更好的保护患者；

- 9.在FES踏车模式下，肢体锻炼器与FES电刺激器均工作，且在整个训练过程中康复踏车将根据训练者的主动发力程度适时适度进行功能性电刺激；

- 10.在FES踏车模式下，在主动期当踏车实际转速低于目标转速时，FES电刺激器从设定电刺激下限电流值开始逐步增加电刺激电流到设定电刺激上限值；当踏车实际转速超过目标转速时，FES电刺激器从设定电刺激上限电流值开始逐步减小电刺激电流到设定电刺激下限值；

- ▲11.主被动踏车参数：

- 11.1电机转速可调范围15~55r/min；

- 11.2助力扭矩可调范围0~29Nm；

- 11.3阻力扭矩可调范围1~25Nm；

- ▲12.功能性电刺激参数：

- 12.1输出通道≥6组；

- 12.2输出电流可调范围0~140mA，依肌力动态补偿；

- 12.3波形类型：脉冲方波、双相平衡；

- 12.4脉冲频率可调范围10~100Hz；

- 12.5脉冲宽度可调范围50~500μs。

- 13.电极脱落保护；在电刺激使用过程中发生电极脱落，康复踏车应有提示功能；

- ▲14.具有痉挛保护功能；

- ▲15.设备具有“保护（脉氧）停机功能”；

- 16.超静音升降台车具备电动一键升降控制功能；

- *17.设备使用年限≥8年。

- ▲18.提供易损件报价。

- 三、商务要求

（一）特定资格

1.供应商为所投标产品制造商或经销商。若为经销商，须具备响应产品制造商或制造商中国境内代表机构认可的经销资格；

2.供应商医疗器械经营许可证；

3.生产企业的医疗器械生产企业许可证和生产目录表；

4.所响应产品若属于第二类或第三类医疗器械的，供应商须提供所响应产品有效期内的《中华人民共和国医疗器械注册证》（提供注册证复印件）；所响应产品属一类医疗器械的，须具有所提供产品《第一类医疗器械备案凭证》及《第一类医疗器械备案信息表》及产品备案。

5.如果供应商不是所响应产品的制造商，所响应产品若属于第二类医疗器械的，供应商应具备经营第二类医疗器械的备案证明（提供《第二类医疗器械经营备案凭证》复印件和营业执照复印件。所响应产品若属于第三类医疗器械的，供应商应具备《医疗器械经营许可证》（提供许可证复印件）。

- （二）付款条件（进度和方式）：

- 1. 供应商按采购合同交货并安装调试完成，经验收合格后采购方出具项目验收报告；供应商提交采购合同复印件、验收报告复印件、增值税全额发票、出库单等材料，向采购方申请付款；如供应商未按约定向甲方提供发票，采购方有权拒绝付款。

2. 合同签订前供应商须向采购方缴纳成交金额的5%作为履约保证金可以采用转账、银行保函、支票、汇票、本票等形式（收款方账户名：重庆市第十三人民医院，开户银行：建行黄桷坪支行，银行账号：50001034200059107246）。在供应商完全履行合同义务且与采购方无争议及纠纷的情况下，采购方无息退还。若供应商存在违约情况，履约保证金不退还。

3. 产品通过验收合格，采购方对供应商提交的付款资料审核通过后，以转账方式向供应商支付合同金额的100%。

（三）售后服务要求

1. 质保期不低于3年。

2. 质保期内供应商应对所提供的货物提供免费维修服务。

3. 响应时间：维修响应及到达现场时间≤12小时。

4. 质保期内一年至少进行一次免费维护保养，提供维护保养记录。（不含低周波治疗仪、电动升降PT床（大号）、多通道功能性电刺激（FES）踏车）

5. 所投产品如需与医院信息系统连接，即所有信息接口费用由供应商承担。

6. 所投产品应委托重庆市医疗设备质量检测所或有资质的第三方检测机构组织验收，乙方应当配合甲方及第三方的验收工作。

7. 质保期后所维修配件费用不得高于易损件报价。

（四）其他商务要求（包装和运输，保险等）：包装运输：标准出口包装，保证货物在运输途中的安全性和稳定性，并达到防潮、防震、防锈的目的及到达目的地完好无损。因包装不当引起的责任事故，应由卖方负责赔偿。