重庆渝蓉高速中油能源发展有限公司

油气回收多参数检测仪、VOCs检测设备采购

竞争性比选文件

重庆渝蓉高速中油能源发展有限公司

2022年3月

重庆渝蓉高速中油能源发展有限公司

油气回收多参数检测仪、VOCs检测设备采购竞争性比选公告

本项目重庆渝蓉高速中油能源发展有限公司油气回收多参数检测仪、VOCs检测设备采购准备组织实施，重庆渝蓉高速中油能源发展有限公司计划以竞争性比选方式确定成交单位，具体情况如下：

一、项目概况与竞争性比选范围

本项目为重庆渝蓉高速中油能源发展有限公司油气回收多参数检测仪、VOCs检测设备采购项目。

1、竞争性比选材料采购详见下表：

| 序号 | 产品名称（设备名称） | 数量/单位 | 最高单价限价 | 最高总限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油气回收多参数检测仪 | 1台 | 66000元/台 | 90000元 |
| 2 | VOCs检测设备PGM7320 | 1台 | 24000元/台 |  |

2、油气回收多参数检测仪采购项目技术要求：

（1）被检设备检测项目：加油站油气回收系统密闭性、液阻、气液比。

（2）执行规程或标准：GB20952-2007 加油站大气污染物排放标准。

（3）规程或标准要求的技术参数：JJF（渝）003-2015 加油站油气回收系统校准规范。

（4）可实现密闭性、液阻和气液比等参数一体化检测。

（5）具有实用新型专利，产品市场使用年限超过10年，通过国家防爆认证，可应用于防爆及非防爆场合。

（6）具有实时时钟功能，实时测量大气压、环境温度和环境相对湿度。

（7）实时时钟分度值优于0.1s。

（8）温度测量范围：(-20~60)℃，分度值优于0.2℃。

（9）数字压力表：测量范围(0～5000)Pa，分辨力：1Pa,准确度：±0.2% FS。

（10）流量计流量范围：(10～150)L/min，分辨率 0.01L，最大允许误差±1%。

（11）油桶容量1个：80L（升降式油桶）。

（12）具有信息输入功能，可存储数据，可U盘存取数据，配有现场打印功能。

（13）采用DC 6V  持续工作6个月以上（可达1年以上）。

（14）采用针阀控制，无需调速。

（15）油桶进出口配快速接头，防止汽油挥发。

（16）减压表0-0.6MPa。

（17）交货时提供国家级及以上法定计量技术机构出具的压力与流量检定证书。

（18）其他配置：T型阀1个；10L氮气瓶1个；工具箱1个；防爆扳手1个；附件箱1个；PU管若干；油桶连接管若干；加油枪适配器连接管；热敏打印机1台；凡士林若干；接地线1根；氮气管1套。（请比选申请人明确若干的数量）

2、交货期：合同签订后30个日历日内交货并完成安装调试。

3、交货地点：重庆渝蓉高速中油能源发展有限公司指定地点。

4、产品质量保证期：投标产品质量保证期承诺达到贰年。

5、本次竞争性比选不接受联合体竞标，不允许分包和转包。本次比选为一个分包。

二、比选申请人资格要求：

比选申请人须同时满足以下资格要求：

（1）提供油气回收多参数检测仪生产厂家产品授权委托书。

（2）资质要求：具有独立法人资格、有效的营业执照。

（注：须提供营业执照的复印件或扫描件，并加盖比选申请人公章。）

（3）信誉要求：比选申请人在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中未被列入失信被惩戒对象。

（注：须由比选申请人对信誉要求作出真实性承诺并附网页查询截图，并加盖比选申请人公章。）

三、竞争性比选响应文件的相关要求：

- 1、竞标报价说明：

（1）竞标报价为全费用综合单价。国产产品报价包含产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费等货到采购人指定地点的所有费用。进口产品报价包含产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费（投标报价不含国家规定可免除的增值税和关税，投标人需自行考虑政策原因影响，所导致增加的税款，该税款由投标人自行承担）、培训费以及本项目安装调试所需的各种辅材等货到采购人指定地点的所有费用。

- 比选申请人应提供合法有效且符合比选人要求的增值税专用发票。因比选申请人开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票引起税务问题的，比选申请人需依法向比选人重新开具发票，并向比选人承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

- 比选申请人应按照比选人要求，及时向比选人开具可以抵扣税款的增值税专用发票。因比选申请人开具发票不及时给比选人造成无法及时认证、抵扣发票等情形的，比选申请人需向比选人承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

- 比选申请人应申请提供完整的报价表，竞标总报价不得超过18万元整，否则视为不合格的投标文件。

- 油气回收多参数检测仪必须满足技术参数要求，油气回收多参数检测仪单台报价不超66000元；VOCs检测设备品牌要求美国华瑞，规格型号PGM7320，单台PID检测仪报价不超24000元。否则视为不合格的投标文件。

2、交货验收方式：

（1）货物到达采购人指定地点后，中标人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

（2）中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。

（3）中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

①设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

②货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

③在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

④在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

（4）产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

（5）中标人提供的货物未达到比选文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

（6）采购人需要制造商对中标人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

（7）产品包装材料归采购人所有。

3、本次竞争性比选申请文件的组成：

①报价书；

②法定代表人身份证明及授权委托书；

③比选申请单位有效的营业执照；

④比选申请单位自行承诺部分。

（注：以上所有文件均须比选申请单位法定代表人或其授权代理人签署并加盖单位公章）

4、比选申请文件的份数及编制要求：

竞争性比选申请文件2份（正本1份、副本1份，副本可为正本的复印件），竞争性比选申请文件按竞争性比选文件中规定格式排版。

- 评标办法（本项目采用经评审的最低投标价法）：

| 条款名称 | 评审因素与评审标准 |
| --- | --- |
| 评审特别说明 | 评标委员会按本项目最高限价金额由高到低的顺序进行评审，并按由低至高进行排序，竞标报价最低的比选申请人作为第一成交候选人。 |
| 初步评审 | （1）竞争性比选申请文件按照竞争性比选文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨； （2）竞争性比选申请文件上法定代表人或其授权代理人的签字、比选申请人的单位公章齐全，符合竞争性比选文件规定； （3）比选申请人按照前述要求提供了法定代表人的授权委托书或法定代表人身份证明。 （4）比选申请人资格要求符合竞争性比选文件规定； （5）比选申请人未提供虚假资料； （6）在报价书上填写了总价，比选申请人的竞标报价未超过比选人公布的最高限价，且报价唯一； （7）比选申请人没有围标串标行为。 |
| 澄清 | 发生以下任一情形的，视为不合格的投标文件： （1）比选申请人拒绝确认算术性修正后的竞标报价； （2）签字盖章不符合竞争性比选要求； （3）修正后的最终竞标报价超过最高竞标限价； |
| 视为比选申请人相互串通竞标的情形 | 有下列情况之一的，视为比选申请人相互串通投标，作不合格的投标文件处理。 （1）不同比选申请人的竞争性比选申请文件由同一单位或者个人编制； （2）不同比选申请人委托同一单位或者个人办理比选申请事宜； （3）不同比选申请人的竞争性比选申请文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异； （4）不同比选申请人的竞争性比选申请文件相互混装； |
| 竞标总价 | 竞标总价的确定：竞标总价＝报价书文字报价 |
|  | 有效竞标总价的确定：未通过初步评审的竞标总报价按否决竞标处理，不进行后续评审。 |
| 成交候选人推荐原则 | 本项目评标采用经评审的最低投标价法，按照评标办法对通过初步评审、详细评审的有效竞标总价由低到高的先后排序，推荐成交候选人数量：3名，不足3名则按相应家数推荐成交候选人。 |

五、竞争性比选须知

1、凡有意参加竞标者，请于  2022  年  4  月  14  日（北京时间，下同）起在高速集团官网（http://www.cegc.com.cn/gw/index）、高速集团招投标平台（http://43.240.249.108:8088）上自行下载竞争性比选文件等全部内容。不管下载与否都视为潜在比选申请人全部知晓有关比选过程和全部内容。

2、竞争性比选报价文件提交截止时间（开标时间）：  2022  年  4  月  19  日 9 时 00 分（北京时间）。

3、竞争性比选地点：重庆市渝北区龙溪街道锦龙支路19号1幢201会议室。

4、逾期送达的或者未送达指定地点的比选申请文件，比选人不予受理。

5、各比选申请人应根据本次竞争性比选的具体要求，编制规范的竞争性比选响应文件（竞争性比选响应文件，要求填写规范，密封完好并在封口处加盖单位公章，所有竞争性比选响应文件均只能作一次性提交，提交后不得更改。

6、密封要求：

按第5条要求制作的竞争性比选申请文件，将竞争性比选申请文件密封到一个封套中，再在封套上写明：

重庆渝蓉高速中油能源发展有限公司油气回收多参数检测仪、VOCs检测设备采购

竞争性比选申请文件

在  2022  年 4 月 19 日上午  9  时 00 分前不得开启

7、比选人联系方式：

比选人：重庆渝蓉高速中油能源发展有限公司

地址：重庆市渝北区龙溪街道锦龙支路19号

联系人：肖琅天     电话：13452139220

- 8、采购合同（附后）。

买方:重庆渝蓉高速中油能源发展有限公司

统一社会信用代码：

住所地:

法定代表人（负责人）：

卖方:

统一社会信用代码：

住所地:

法定代表人（负责人）：

根据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规，双方本着平等互利、等价有偿的原则，经过协商一致,自愿订立本合同。

标的物

1.1货物名称:油气回收多参数检测仪及VOCs检测设备（设备构成详见第1.2款）

1.2金额、数量及规格型号:

| 序号 | 标的物 | 品牌规格参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油气回收多参数检测仪 | 中机YQJY-2 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | VOCs检测仪 | 美国华瑞PGM7320 | 台 | 1 |  |  |
| 总计：¥（大写：整） |  |  |  |  |  |  |

注：油气回收多参数检测仪采购项目技术要求：

（1）被检设备检测项目：加油站油气回收系统密闭性、液阻、气液比。

（2）执行规程或标准：GB20952-2007 加油站大气污染物排放标准。

（3）规程或标准要求的技术参数：JJF（渝）003-2015 加油站油气回收系统校准规范。

（4）可实现密闭性、液阻和气液比等参数一体化检测。

（5）具有实用新型专利，产品市场使用年限超过10年，通过国家防爆认证，可应用于防爆及非防爆场合。

（6）具有实时时钟功能，实时测量大气压、环境温度和环境相对湿度。

（7）实时时钟分度值优于0.1s。

（8）温度测量范围：(-20~60)℃，分度值优于0.2℃。

（9）数字压力表：测量范围(0～5000)Pa，分辨力：1Pa,准确度：±0.2% FS。

（10）流量计流量范围：(10～150)L/min，分辨率 0.01L，最大允许误差±1%。

（11）油桶容量1个：80L（升降式油桶）。

（12）具有信息输入功能，可存储数据，可U盘存取数据，配有现场打印功能。

（13）采用DC 6V  持续工作6个月以上（可达1年以上）。

（14）采用针阀控制，无需调速。

（15）油桶进出口配快速接头，防止汽油挥发。

（16）减压表0-0.6MPa。

（17）交货时提供国家级及以上法定计量技术机构出具的压力与流量检定证书。

（18）其他配置：T型阀1个；10L氮气瓶1个；工具箱1个；防爆扳手1个；附件箱1个；PU管若干；油桶连接管若干；加油枪适配器连接管；热敏打印机1台；凡士林若干；接地线1根；氮气管1套。

2  数量

2.1 数量:详见本合同1.2条款

2.2 卖方向买方所交付的货物数量与本合同1.2条款中需求数量一致。

3  质量

3.1 质量标准:合格

3.2 质量保证:

3.2.1 货物的质量保证期限为验收合格之日起质保贰年。

3.2.2质量保证期内，货物质量不符合约定，卖方及时免费更换或采取其他补救措施。售后电话：023-86210541

4  价款及支付

4.1 合同价款:XXXXX元（大写:元整）

4.2 合同价款构成：货物、运费、税费、检测费等。

4.3 价款支付方式和时间:

4.3.1 设备经卖方安装、调试达正常运行且经买方验收合格，同时卖方向买方提供了等额、真实、有效的增值税专用发票后，买方30日内一次性支付乙方货款。

4.3.2卖方按以下开票信息向买方提供税率___的增值税专用发票

开票单位名称：XXXXX

税号：XXXXX

地址及电话：XXXXXX

开户行：XXXXX

帐号：XXXXXX

4.3.3由于卖方未足额缴纳应缴纳税款和开具发票不真实、不合格而引起的一切责任和损失，由卖方承担。

4.3.4买方按以下银行信息向卖方支付货款

收款单位：

开 户 行：

帐    号：

5  交付

5.1 交付方式: 卖方送货

5.2 交付时间和内容:双方签订合同后，根据买方通知之日起10日内送货。

5.3 交付地点:XXXXXXX

5.4 联系人及电话：XXXXXXX

6  包装

6.1 包装标准:通用标准

6.2 包装费用由卖方承担,双方另有约定除外。

6.3 包装不符合标准或约定,造成货物毁损灭失或其他后果的,由卖方承担相应责任。

7 运输

7.1 运输方式:常规运输

7.2 运费及相关费用承担:卖方承担

7.3 卖方交由承运人运输的在途货物，毁损灭失的风险由卖方承担。

7.4 卖方按照约定将货物交运后,买方变更到达地点或收货人的，由此产生的费用和风险由买方承担。

8  验收

8.1 买方应在货到 1 日内进行验收。如发现货物不符合本合同约定，应在 1 日内书面（或电话）通知卖方。卖方应在接到通知后 1 日天内答复，如逾期没有答复，以买方验收结果为准。

8.2 如果未能就验收结果达成一致，双方同意以第三方检测机构出具的鉴定结论作为验收依据。

9  不可抗力

9.1 由于不可抗力，如火灾、地震、台风、洪水等自然灾害及其它不可预见、不可避免、不可克服的事件，导致不能完全或部分履行本合同义务，受不可抗力影响的一方或双方不承担违约责任，但应在不可抗力发生后 48 小时内通知对方，并在其后  3  日内向对方提供有效证明文件。

9.2 受不可抗力影响的签约一方或双方有义务采取措施，将因不可抗力造成的损失降低到最低程度。

10 合同变更和终止

10.1 双方协商一致，可变更或终止合同。变更或终止合同应采用书面形式。

10.2 发生下列情形之一的,一方可以终止合同:

10.2.1 因不可抗力,致使合同目的不能实现。

10.2.2 卖方未按合同约定期限交货,经催告后 5 日内仍未交货;

10.2.3 货物质量不符合约定，且卖方未按买方要求采取必要补救措施的，买方可以单方终止合同，有关损失（包括但不限于直接损失、直接损失、鉴定费、律师费、差旅费等所有费用）由卖方承担。

10.2.4 买方无正当理由拒绝接收货物的，卖方可以终止合同。

10.3 合同变更或解除,不能免除违约方应承担的违约责任，给对方造成损失的，还应承担赔偿责任。

11 违约责任

11.1 卖方未按期交付，每逾期一天，应向买方支付迟延交付部分货款金额 0.05%的违约金，同时负责赔偿给卖方造成损失。

11.2 买方未按期付款，每逾期一天，应向对方支付未付货款金额0.05%的违约金。

11.3 在质保期内，如发生10.2.3情形,应向买方支付合同金额30%违约金，并负责赔偿买方由此产生损失（包括但不限于直接损失、直接损失、鉴定费、律师费、差旅费等所有费用）。

11.4 发生其它违约情形，违约方应赔偿由此给对方造成的损失。如属双方过错，应各自承担相应责任。

12 争议解决方式:

12.1在本合同履行过程中发生争议时，甲乙双方应及时协商解决。

12.2如协商不成，可选择下列第  2  种方式解决：

（一）提交/仲裁机构申请仲裁；

（二）依法向买方所在地人民法院提起诉讼。

12.3因关联交易合同发生争议，由双方协商解决，协商不成的，提交双方上级领导协商解决。如仍不能解决，可选择仲裁方式解决。

13 效力及其它

13.1 本合同经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖合同专用章(公章)后生效，于质量保证期限到期自动失效。

13.2 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议。

13.3本合同一式 四 份，买方执 二 份，卖方执  二 份。

13.4 通知

任何与本合同有关的通知应以书面形式作出，由本合同一方以专人递送、传真、电子邮件、邮递等方式发出。通知以专人递送，于递交时视为送达；以传真方式发出，于发件人传真机显示传真业已发出时视为送达；以邮件方式发出，于发件人邮箱显示邮件已发出时视为送达；以邮递方式发出，于邮件寄出后的第3个工作日视为送达。任何通知一经送达即行生效。

各方的联络及通讯方法以各方的下列信息为准：

卖方：

地址：

电话：

邮箱：

联系人：

买方：

地址：

电话：

邮箱：

联系人：

13.5卖方应向买方提交合法经营的资质和证照复印件并加盖公章作为本合同的附件。

买方（合同专用章）：

法定代表人或授权代表（签字）：           签字日期：  年  月  日

卖方（合同专用章）：

法定代表人或授权代表（签字）：           签字日期：  年  月  日

比选申请文件格式

（以下内容为示例）

正本（或副本）

重庆渝蓉高速中油能源发展有限公司油气回收多参数检测仪、VOCs检测设备采购

竞争性比选申请文件

竞争性比选申请单位名称全称（盖单位公章）

年   月   日

- 目  录

- 一、报价书

- 二、法定代表人身份证明及授权委托书

- 三、比选申请单位有效的营业执照

- 四、比选申请单位自行承诺部分

- 五、已标价报价清单

- 一、报价书

致：重庆渝蓉高速中油能源发展有限公司

1．我方已仔细研究了重庆渝蓉高速中油能源发展有限公司油气回收多参数检测仪、VOCs检测设备采购竞争性比选文件的全部内容，根据相关取费标准，愿意以含税到场总报价（大写）       （¥      ），并按合同约定实施。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销比选申请文件，并完全响应竞争性比选文件的规定。

3．我方在此声明，所递交的比选申请文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4．在合同协议书正式签署生效之前，本报价书连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

竞 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年        月        日

- 二、法定代表人身份证明及授权委托书

- （一）法定代表人身份证明

比选申请人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：         （法人手签） 性别：        年龄：        职务：               （比选申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

比选申请人：                 （盖单位章）

年       月       日

注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得用印章、签名章或其他电子制版签名。

- （二）授权委托书

本人 	（姓名）系        （比选申请人名称）的法定代表人，现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改重庆渝蓉高速中油能源发展有限公司油气回收多参数检测仪、VOCs检测设备采购报价书、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：                    。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明。

比选申请人：              	    （盖单位公章）

法定代表人： 		（签字）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字）

身份证号码：

年  	月 	日

- 三、比选申请单位有效的营业执照

- 四、比选申请单位自行承诺部分

重庆渝蓉高速中油能源发展有限公司：

我司承诺本次报价的所有资料均为真实材料，且在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中未被列入失信被惩戒对象。

我司将按照竞争性比选文件提供合格的材料。若违背竞争性比选文件及合同要求，我司将按照约定接受处罚。

比选申请人：                 （盖单位章）

年       月       日

注“比选申请人的信誉承诺”应附比选申请人在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中未被列入失信被惩戒对象的网页截图复印件；在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/)中未被列入失信被惩戒对象由投标人自行截图证明，示例如下：

- 已标价报价清单

货币单位：人民币  元

| 产品名称 | 单位 | 暂估量 | 含税上限价（元/台） | 上限价合价（元） | 含税报价（元/台） | 报价合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 油气回收多参数检测仪 | 台 | 1 | 66000 | 66000 |  |  |  |
| VOCs检测设备PGM7320 | 台 | 1 | 24000 | 24000 |  |  | 品牌要求美国华瑞 |
| 上限价合计（元） |  |  |  |  | 90000 |  |  |
| 报价合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |

注：（1）被检设备检测项目：加油站油气回收系统密闭性、液阻、气液比。

（2）执行规程或标准：GB20952-2007 加油站大气污染物排放标准。

（3）规程或标准要求的技术参数：JJF（渝）003-2015 加油站油气回收系统校准规范。

（4）可实现密闭性、液阻和气液比等参数一体化检测。

（5）具有实用新型专利，产品市场使用年限超过10年，通过国家防爆认证，可应用于防爆及非防爆场合。

（6）具有实时时钟功能，实时测量大气压、环境温度和环境相对湿度。

（7）实时时钟分度值优于0.1s。

（8）温度测量范围：(-20~60)℃，分度值优于0.2℃。

（9）数字压力表：测量范围(0～5000)Pa，分辨力：1Pa,准确度：±0.2% FS。

（10）流量计流量范围：(10～150)L/min，分辨率 0.01L，最大允许误差±1%。

（11）油桶容量1个：80L（升降式油桶）。

（12）具有信息输入功能，可存储数据，可U盘存取数据，配有现场打印功能。

（13）采用DC 6V  持续工作6个月以上（可达1年以上）。

（14）采用针阀控制，无需调速。

（15）油桶进出口配快速接头，防止汽油挥发。

（16）减压表0-0.6MPa。

（17）交货时提供国家级及以上法定计量技术机构出具的压力与流量检定证书。

（18）其他配置：T型阀1个；10L氮气瓶1个；工具箱1个；防爆扳手1个；附件箱1个；PU管若干；油桶连接管若干；加油枪适配器连接管；热敏打印机1台；凡士林若干；接地线1根；氮气管1套。（请比选申请人明确若干的数量）

比选申请人（盖单位公章）：___________________

法定代表人（或授权代表）：___________________联系电话：___________________

日期：   年    月    日